妥布霉素原料药微生物限度检查方法学验证

1、概述

妥布霉素的抗菌谱及抗菌作用与庆大霉素近似，对绝大多数肠杆菌科细菌、铜绿假单胞菌及葡萄球菌具有良好抗菌作用。

妥布霉素原料药的微生物限度检查的方法学验证，应采用薄膜过滤法。滤器可使用我公司生产的反复使用过滤器及滤膜（直径50mm）。我公司实验室按照《中国药典》2010版微生物限度检查法中“计数方法的验证”程序，以金黄色葡萄球菌作为代表菌种对该药品进行了验证。现将实验过程及结果介绍如下，供同行参考。

2、实验用器材等

1）样品：妥布霉素（批号：110901），由制药企业提供。

2）HTY-601集菌仪（编号为JS-02-054）

3）反复使用过滤器（FC50B）

4) 微孔滤膜（货号为：2004）

5）金黄色葡萄球菌CMCC(B)26003  第5代

3．实验步骤及结果

3．1常规法

3.1.1金黄色葡萄球菌菌液的制备：接种金黄色葡萄球菌的新鲜培养物至营养肉汤培养基中，培养18-24h，上述培养物用0.9%的无菌氯化钠溶液稀释制成含菌量在50-100cfu/ml的菌悬液。

3.1.2实验操作：取样品8g，加pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液至80ml，摇匀，制成1：10的供试液。分别取该供试液10ml，加至90mlpH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液中，摇匀，制备6份。取备妥的过滤器，分别滤过供试液，取pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液，各份按500ml、700ml、900ml的梯度，分别对6份供试液进行冲洗，各个梯度制备2份。并分别取每个冲洗梯度的1个杯体，在最后100ml冲洗液中加入50-100 cfu金黄色葡萄球菌， 另1杯体不加菌，作为供试品对照组（测定本底菌数）；另取一个过滤器过滤pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液100ml，在最后100ml冲洗液中加入50-100 cfu金黄色葡萄球菌，作为稀释剂对照组。所有滤器滤干后取膜，菌面朝上贴于营养琼脂平板。置30-35度培养48小时，计数。

3.1.3结果；稀释剂回收率达到98%；试验组3个冲洗梯度的回收率测试结果，金黄色葡萄球菌均未生长，故采用降低供试品接种量的方法继续进行验证。

3．2降低供试品接种量试验法

3.2.1实验操作：取1：10供试液1ml，加至99mlpH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液中，摇匀，制备6份，各份按300ml、500ml、700ml的梯度冲洗，以下操作同常规法。

3.2.2结果：稀释剂回收率达到93%；试验组3个冲洗梯度的回收率测试结果仍未达到70%。

3．3再稀释法

按照《中国药典》2010版微生物限度检查法“计数方法的验证”中“根据供试品须符合的微生物限度标准和菌数报告规则，在不影响检验结果判断的前提下，应采用能使微生物生长的更高稀释级的供试液进行方法验证试验” 的相关规定，继续采用再稀释法进行验证。

3.3.1实验操作：取该品的1：100的稀释液1ml，稀释到99mlpH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液中，摇匀，制备4份，各取1份按300ml、500ml、700ml的梯度冲洗，取1份经700ml冲洗作本底计数。以下操作同常规方法。

3.3.2结果：稀释剂回收率达到91%；3个冲洗梯度的回收率均达到70%。

3.3.3重复试验：取1：100的稀释液，按300ml、500ml、700ml冲洗梯度重复试验2次。

3.3.3.1结果：500ml及700ml冲洗梯度的各2个杯体回收率均达到70%；300ml冲洗梯度未达到。

3.3.4再稀释法3个冲洗梯度3次试验的回收率及平均回收率均达到70%的为500ml及700ml梯度。

3次试验的回收率具体情况见下表：

再稀释法3次试验的回收率及平均回收率

| 冲洗量（ml） | 每次试验组回收率（%） | 3次试验平均回收率（%） |
| --- | --- | --- |
| 300 | 97 | / |
|  | 52 |  |
|  | / |  |
| 500 | 94 | 81 |
|  | 79 |  |
|  | 70 |  |
| 700 | 96 | 81 |
|  | 70 |  |
|  | 78 |  |

注：各批稀释剂的回收率均达到90%；再稀释法700ml冲洗量测定的供试品本底数均为0。

4、结论

妥布霉素原料药的微生物限度检查可按稀释法进行。具体操作为：取该品的1：100的稀释液1ml，稀释至99mlpH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液中，全量过滤，按每膜500ml的冲洗量冲洗，贴膜，培养，即得。

实验室

2011.11.7